## Bemærkninger til ark
Bemærkninger
Dette ark er et supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning om diagnostiske monitorer (april 2018).
Det giver et forslag til hvordan de enkelte kontroller kan noteres.
Fanerne følger rækkefølgen af kontrollen.
Data fra oplysningssiden går igen på alle faner.
Dokumenthovedet er til inspiration og er lavet ift. et sygehus. Der er ikke logik på 'Logo', 'RegionX' og 'Enhed', så data overføres til andre faner. Ret selv til, så det passer til egne forhold (f.eks. kiropraktor).
Refleksionskoefficienten skal oplyses på oplysningssiden for at kunne beregne de relevante parametre i fane 5.2-5.4. Man kan fra en rullemenu beskrive, hvorfra man har værdien.
Der er gjort plads til at indtaste ét ekstra valgfrit måleinstrument.
Fane 5.2-5.4 trækker på data indtastet i fane 5.1.
Fanen er sat op til at kunne udføres med 2 forskellige testbilleder. Venstre halvdel bruger 18 punkter svarende til 18 pixelværdier til hvert af de to forskellige TG-18-billeder. Højre halvdel bruger 11 pixelværdier til SMPTE-133.
I fanen er en del af bereningerne bag GSDF-kurven skjult. Det drejer sig om kolonnerne fra L til AA og fra AM til BB.
Indtast enten lystætheden uden - eller med omgivelseslysets refleksion i hhv. kolonne C eller D.
Der er to forskellige rapportark med en samlet oversigt over resultatet, alt efter om man har målt GSDF ud fra TG-18- eller SMPTE-billederne.
Udskriftsområdet er valgt, så oversigten visen på to ark, med eventuelle bemærkninger på andet ark.
Fanen 'Beregning af kontrastforhold' er ment som en hjælp til på en intuitiv måde at overskue hvordan de tre indgående variable har indflydelse på de to kontrastforhold i 5.2.
Dette kan give svar på, om man kan nøjes med mindre end den anbefalede lystæthed i tabel 2 under eller andre belysningsstyrker edn de anbefalede i 5.1.
Belysningsstyrken i tabellen er forhåndsintastet fra 1 til 100 lx med interval af 1 lx.
Fanen Link til prøvebilleder' give et på udgivelsesdagen aktuelt link til AAPMs TG-18-prøvebilleder.
Det står en frit at ændre arket efter forgodtbefindende. F.eks. Udvide skemaet til at gælde for 4 skærme sat sammen.
Forslag til rettelser, modtages gerne på sis@sis.dk
SIS, maj 2018.
Version 1.1, 16.05.18
Forudindtastede felter fjernet; på fanen 5.2-5.4 Forhold; GSDF; forskel er fire forhold omdøbt til: '5.2 Forhold mellem Lmin/Lamb'.
Version 1.2, 31.05.18.
Logik til beregning genindsat i de 4 tabeller på fanen 5.2-5.4 Forhold; GSDF; forskel. i kollerne D og AE .
Version 1.3 15.06.18
Rettet ligningen i afsnit 5.5, fra at forholde sig til middelværdien til at forholde sig til laveste værdi
Version 1.4 25.09.18
Rettet kontrastforhold i afsnit 5.2-5.4 celle AE49, fra at forholde sig til 400 til den korrekte værdi i celle AF49
Rettet fejl cellerne AE36-AE46 i afsnit 5.2-5.4, kolonnen 'Inkl. Omg.' Formel stod dobbelt og gav regnefejl.
Rettet fejl i celle F35 i afsnit 'Samlet rapport (SMPTE)'. Formel gav regnefejl.
Version 1.5 22.11.18
Rettet at cellerne D56 og D109 i regnearket på fanen 5.2-5.4 ikke ændredes til rød ved overskridelse af tolerance.
Version 1.6 04.02.19
Rettet den viste fomel i fane 5.5. Der skal ikke evalueres ift. middel af højeste og laveste værdi, men kun ift. laveste værdi. Selve beregningerne i cellerne B18 og B27 har svaret til vejledningens afsnit 5.5.5

## Oplysningsside
Logo | RegionXXXX
Oplyst af producenten
| Enhed | [7 empty] | Målt
Sygehus |  |  |  | Afdeling: |  |  |  | Placering: | Kvalificeret bud
Udført af:
|  |  |  | Udført d.: |  | 0
Version: | 1.0 | Revideret den: | 2018-04-04
Oplysningsside
Kontroltype: |  |  |  |  | Måleudstyr, type
Dato: |  |  |  |  | Fabrikat:
Sygehus: |  |  |  |  | Model:
Afdeling: |  |  |  |  | Serienummer:
Placering:
Arbejdsstation: |  |  |  |  | Måleudstyr 2, type
Gruppe: |  |  |  |  | Fabrikat:
Venstre monitor: |  |  |  |  | Model:
Entydigt ID-nummer: |  |  |  |  | Serienummer:
Fabrikat:
Model: |  |  |  |  | Reflektionskoefficient:
Serienummer: |  |  |  |  | Bemærkning
Opløsning (Mp):
Indstillet kalibreret lystæthed: |  |  |  |  | Kontrol udført af:
Bitdybde monitor: |  |  |  |  | Telefonnummer:
Bitdybde grafikkort: |  |  |  |  | Emailadresse:
Indbygget LUT:
Interface: |  |  |  |  | Farvekoder layout
Højre monitor: | [6 empty] | Oplysningsfelter (obligatoriske)
Entydigt ID-nummer: | [6 empty] | Oplysningsfelter (valgfrie)
Fabrikat: | [6 empty] | Beregningsfelter (låste)
Model: | [6 empty] | Data-indtastningsfelter
Serienummer:
Opløsning (Mp): |  |  |  |  | Farvekoder tolerancer
Indstillet kalibreret lystæthed: | [6 empty] | Tolerance overholdt
Bitdybde monitor: | [6 empty] | Uden for tolerance
Bitdybde grafikkort: | [6 empty] | Værfi
Indbygget LUT:
Interface: |  |  |  |  | Tolerancer (til beregningsbrug)
[5 empty] | Belysningsstyrke (lx) |  | 50
[5 empty] | Lmin |  | ≥ 1,5 x Lamb
[5 empty] | Dicom GSDF-kompatibilitet |  | 0.15
[5 empty] | Kontrastforhold m. omg. |  | 250
[5 empty] | Kontrastforhold u. omg. |  | 1.5 | 1.5
[5 empty] | Homogenitet |  | 15%
[5 empty] | Artefakter |  | Ingen indflydelse på diagnostik
[5 empty] | Forskel mellem monitorer |  | 10%
[5 empty] | Visuel test |  | Evaluering opfyldt
Note on I14: Peter Kaidin Frederiksen: Vælg kontroltype fra liste.
Note on I20: Peter Kaidin Frederiksen: Vælg gruppe fra liste
Note on R25: Udfyld fra rulleliste
Note on R43: Værdi sættes ud fra valgt gruppe Hvis man vil afvige fra den generelle anbefaling, kan man indtaste en anden værdi her. Vær dog opmærksom på at krav til Lmin og kontrastforhold skal overholdes.
Note on R45: Peter Kaidin Frederiksen: Værdi sættes ud fra valgt gruppe.

## 5.1 Betragtningsforhold
Logo | RegionXXXX
Enhed
Sygehus |  |  | Afdeling: |  | Placering:
Udført af:
|  |  | Udført d.: | 0
Venstre monitor |  |  | Evt. bemærkning:
Målt belysningsstyrke (lx):
Tolerance (lx): |  | 50
Højre monitor |  |  | Evt. bemærkning:
Målt belysningsstyrke (lx):
Tolerance (lx): |  | 50

## 5.2-5.4 Forhold; GSDF; forskel
Logo |  |  | RegionXXXX
Enhed
Sygehus | [22 empty] | Afdeling: | [7 empty] | Placering:
Udført af:
[23 empty] | Udført d.: |  |  | 0
Test af monitor-overensstemmelse med DICOM 3.14 GSDF | [10 empty] | AAPM TG18 12-bit test pattern p-values: |  |  |  | GSDF coefficients: |  |  | Inverse GSDF coefficients: | [5 empty] | Test af monitor-overensstemmelse med DICOM 3.14 GSDF | [9 empty] | SMPTE test pattern p-values: | [6 empty] | GSDF coefficients: |  |  | Inverse GSDF coefficients:
TG18 | [11 empty] | TG18-LN | TG18-QC |  | a_ | -1.3012 |  | iA_ | 71.4981 |  |  |  |  | SMPTE-133 | [10 empty] | SMPTE | [5 empty] | a_ | -1.3012 |  | iA_ | 71.4981
Kontrastforhold udledes fra kontrastresponskurven. | [10 empty] | 1 | 0 | 0 |  | b_ | -0.02584 |  | iB_ | 94.5931 |  |  |  |  | Kontrastforhold udledes fra kontrastresponskurven. | [9 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | b_ | -0.02584 |  | iB_ | 94.5931
Brug de enkelte TG18-LN billeder og mål lystætheden i centret af hver felt. | [10 empty] | 2 | 240 | 128 |  | c_ | 0.080243 |  | iC_ | 41.9121 |  |  |  |  | Vis SMPTE-133 test billede på monitoren. | [9 empty] | 10% | 409.5 | [5 empty] | c_ | 0.080243 |  | iC_ | 41.9121
[11 empty] | 3 | 480 | 384 |  | d_ | -0.1032 |  | iD_ | 9.8247 | [14 empty] | 20% | 819 | [5 empty] | d_ | -0.1032 |  | iD_ | 9.8247
Metode 1 (6.2.1 teleskopisk): | [10 empty] | 4 | 720 | 640 |  | e_ | 0.13647 |  | iE_ | 0.28175 |  |  |  |  | Metode 1 (6.2.1 teleskopisk): | [9 empty] | 30% | 1228.5 | [5 empty] | e_ | 0.13647 |  | iE_ | 0.28175
Lamb (celle F33) beregnes automatisk ved hjælp af refleksionskoefficienten fra oplysningssiden og belysningsstyrken fra 5.1. | [10 empty] | 5 | 960 | 896 |  | f_ | 0.028746 |  | iF_ | -1.1878 |  |  |  |  | Lamb (celle AG33) beregnes automatisk ved hjælp af refleksionskoefficienten fra oplysningssiden og belysningsstyrken fra 5.1. | [9 empty] | 40% | 1638 | [5 empty] | f_ | 0.028746 |  | iF_ | -1.1878
Alternativt måles den direkte med lysmåleren på den slukkede skærm og indtastes i celle F33. | [10 empty] | 6 | 1200 | 1152 |  | g_ | -0.025468 |  | iG_ | -0.18014 |  |  |  |  | Alternativt måles den direkte med lysmåleren på den slukkede skærm og indtastes i celle AG33. | [9 empty] | 50% | 2047.5 | [5 empty] | g_ | -0.025468 |  | iG_ | -0.18014
Herefter udfyldes kolonne D. | [10 empty] | 7 | 1440 | 1408 |  | h_ | -0.0031979 |  | iH_ | 0.14711 |  |  |  |  | Herefter udfyldes kolonne AE. | [9 empty] | 60% | 2457 | [5 empty] | h_ | -0.0031979 |  | iH_ | 0.14711
[11 empty] | 8 | 1680 | 1664 |  | k_ | 0.00012993 |  | iI_ | -0.017047 | [14 empty] | 70% | 2866.5 | [5 empty] | k_ | 0.00012993 |  | iI_ | -0.017047
Metode 2 (6.2.2 near-range) eller 3 (6.2.3 integreret): | [10 empty] | 9 | 1920 | 1920 |  | m_ | 0.0013635 | [7 empty] | Metode 2 (6.2.2 near-range) eller 3 (6.2.3 integreret): | [9 empty] | 80% | 3276 | [5 empty] | m_ | 0.0013635
Lamb (celle F33) udregnes automatisk ved hjælp af refleksionskoefficienten fra oplysningssiden og belysningsstyrken fra 5.1. | [10 empty] | 10 | 2160 | 2176 | [10 empty] | Lamb (celle AG33) udregnes automatisk ved hjælp af refleksionskoefficienten fra oplysningssiden og belysningsstyrken fra 5.1. | [9 empty] | 90% | 3685.5
Herefter udfyldes kolonne C. | [10 empty] | 11 | 2400 | 2432 | [10 empty] | Herefter udfyldes kolonne AD. | [9 empty] | 100% | 4095
[11 empty] | 12 | 2640 | 2688
Gentag for næste monitor, hvis der er en sådan (række 76 og frem). | [10 empty] | 13 | 2880 | 2944 | [10 empty] | Gentag for næste monitor, hvis der er en sådan (række 70 og frem).
[11 empty] | 14 | 3120 | 3200
Venstre Monitor | [10 empty] | 15 | 3360 | 3456 | [10 empty] | Venstre Monitor
Evt. bemærkning: | [10 empty] | 16 | 3600 | 3712 | [10 empty] | Evt. bemærkning:
[11 empty] | 17 | 3840 | 3968
[11 empty] | 18 | 4080 | 4095
[10 empty] | DICOM 3.14 standard: | [22 empty] | DICOM 3.14 standard:
[10 empty] | Test pattern |  | Luminance | JND | dL/L | dL/L |  | JND |  | dL/L for JND |  |  | average | [10 empty] | Test pattern |  | Luminance | JND | dL/L | dL/L |  | JND |  | dL/L for JND |  |  | average
|  |  |  | Belysningsstyrke, E (lx): | 0 |  |  |  |  | TG18-LN | p-value | L | j(L) |  | +15% | -15% | +15% | -15% | 0% | +15% | -15% | JND | [5 empty] | Belysningsstyrke, E (lx): | 0 |  |  |  | SMPTE | p-value | L | j(L) |  | +15% | -15% | +15% | -15% | 0% | +15% | -15% | JND
|  |  |  | Omgivelseslysets refleksion, Lamb (cd/m²) | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | Omgivelseslysets refleksion, Lamb (cd/m²) | 0 |  |  |  | 0% | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
Testbillede |  | Lystæthed (cd/m2) |  | JND | dL/L | dL/L for | middel | Absolut afv. |  | 2 | 240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Testbillede |  | Lystæthed (cd/m2) |  | JND | dL/L | dL/L for | middel | Absolut afv. | 10% | 409.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TG18-LN | p-værdi | Ekskl. Omgiv. | Inkl. Omgiv. | j(L) |  | JND | JND | DICOM |  | 3 | 480 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SMPTE | p-værdi | Ekskl. Omgiv. | Inkl. Omgiv. | j(L) |  | JND | JND | DICOM | 20% | 819 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 0 |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | 4 | 720 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0% | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 30% | 1228.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 240 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5 | 960 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10% | 409.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 40% | 1638 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 480 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 6 | 1200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 20% | 819 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 50% | 2047.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 720 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 7 | 1440 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 30% | 1228.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60% | 2457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 960 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 8 | 1680 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 40% | 1638 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 70% | 2866.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 1200 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 9 | 1920 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 50% | 2047.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 80% | 3276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 1440 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10 | 2160 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 60% | 2457 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 90% | 3685.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 1680 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 11 | 2400 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 70% | 2866.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100% | 4095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 1920 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 12 | 2640 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 80% | 3276 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 2160 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 13 | 2880 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 90% | 3685.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | linear relation between p-value and JND:
11 | 2400 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 14 | 3120 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 100% | 4095 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | a: | #N/A
12 | 2640 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 15 | 3360 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Lmin | #N/A | #N/A | Lmin' |  |  | 5.3 Maks afvigelse GSDF | #N/A |  | b: | #N/A
13 | 2880 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 16 | 3600 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Lmaks | #N/A | #N/A | Lmaks' |  |  | Tolerance | 15%
14 | 3120 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 17 | 3840 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 5.2 Kontrastforhold m. omg. | #N/A | 250 | Tolerance
15 | 3360 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2=1,5 | 18 | 4080 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 5.2 Forhold mellem Lmin/Lamb | #N/A | 1.5 | Tolerance
16 | 3600 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 3840 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | linear relation between p-value and JND:
18 | 4080 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | a: | #N/A
| Lmin | #N/A | #N/A | Lmin' |  |  | 5.3 Maks afvigelse GSDF | #N/A |  |  | b: | #N/A
| Lmaks | #N/A | #N/A | Lmaks' |  |  | Tolerance | 15%
|  | 5.2 Kontrastforhold m. omg. | #N/A | 250 | Tolerance
|  | 5.2 Forhold mellem Lmin/Lamb | #N/A | 1.5 | Tolerance
DICOM 3.14 standard:
[33 empty] | Test pattern |  | Luminance | JND | dL/L |  |  | JND |  | dL/L for JND |  |  | average
[24 empty] | Højre Monitor | [8 empty] | SMPTE | p-value | L | j(L) | 0% | +10% | -10% | +10% | -10% | 0% | +10% | -10% | JND
[24 empty] | Evt. bemærkning: | [8 empty] | 0% | 0 | #N/A | #N/A
[33 empty] | 10% | 409.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[33 empty] | 20% | 819 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[33 empty] | 30% | 1228.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | DICOM 3.14 standard: | [22 empty] | 40% | 1638 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Test pattern |  | Luminance | JND | dL/L |  |  | JND |  | dL/L for JND |  |  | average | [10 empty] | 50% | 2047.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Højre Monitor | [9 empty] | TG18-LN | p-value | L | j(L) | 0% | +15% | -15% | +15% | -15% | 0% | +15% | -15% | JND | [10 empty] | 60% | 2457 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Evt. bemærkning: | [9 empty] | 1 | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [14 empty] | 70% | 2866.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | 2 | 240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 80% | 3276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | 3 | 480 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | Belysningsstyrke, E (lx): | 0 |  |  |  | 90% | 3685.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | 4 | 720 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | Omgivelseslysets refleksion, Lamb (cd/m²) | 0 |  |  |  | 100% | 4095 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | 5 | 960 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Testbillede |  | Lystæthed (cd/m2) |  | JND | dL/L | dL/L for | middel | Absolut afv.
[10 empty] | 6 | 1200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SMPTE | p-værdi | Ekskl. Omgiv. | Inkl. Omgiv. | j(L) |  | JND | JND | DICOM |  |  | linear relation between p-value and JND:
[10 empty] | 7 | 1440 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0% | 0 |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | a: | #N/A
|  |  |  | Belysningsstyrke, E (lx): | 0 |  |  |  |  | 8 | 1680 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 10% | 409.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | b: | #N/A
|  |  |  | Omgivelseslysets refleksion, Lamb (cd/m²) | 0 |  |  |  |  | 9 | 1920 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 20% | 819 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Testbillede |  | Lystæthed (cd/m2) |  | JND | dL/L | dL/L for | middel | Absolut afv. |  | 10 | 2160 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 30% | 1228.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TG18-LN | p-værdi | Ekskl. Omgiv. | Inkl. Omgiv. | j(L) |  | JND | JND | DICOM |  | 11 | 2400 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 40% | 1638 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 0 |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | 12 | 2640 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 50% | 2047.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 240 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 13 | 2880 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 60% | 2457 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 480 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 14 | 3120 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 70% | 2866.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 720 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 15 | 3360 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 80% | 3276 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 960 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 16 | 3600 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 90% | 3685.5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 1200 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 17 | 3840 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 100% | 4095 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 1440 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 18 | 4080 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Lmin | #N/A | #N/A | Lmin' |  |  | 5.3 Maks afvigelse GSDF | #N/A
8 | 1680 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | Lmax | #N/A | #N/A | Lmax' |  |  | Tolerance | 15%
9 | 1920 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | linear relation between p-value and JND: | [13 empty] | 5.2 Kontrastforhold m. omg. | #N/A | 250 | Tolerance
10 | 2160 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | a: | #N/A | [13 empty] | 5.2 Forhold mellem Lmin/Lamb | #N/A | 1.5 | Tolerance
11 | 2400 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | b: | #N/A
12 | 2640 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 2880 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | 5.4 Afvigelse mellem højre og venstre monitor:
14 | 3120 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 3360 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | Afvigelse: | #N/A | #N/A
16 | 3600 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | Tolerance | 10%
17 | 3840 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 4080 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Lmin | #N/A | #N/A | Lmin' |  |  | 5.3 Maks afvigelse GSDF | #N/A
| Lmaks | #N/A | #N/A | Lmaks' |  |  | Tolerance | 15%
|  | 5.2 Kontrastforhold m. omg. | #N/A | 250 | Tolerance
|  | 5.2 Forhold mellem Lmin/Lamb | #N/A | 1.5 | Tolerance
5.4 Afvigelse mellem højre og venstre monitor:
Afvigelse: | #N/A | #N/A
Tolerance | 10%
Note on F32: Henter værdi fra 5.1
Note on AG32: Henter værdi fra 5.1
Note on F33: Beregnet ud fra følgende udtryk: Lamb=Rd*E Hvor E er omgivelseslys i lux Rd er Reflektionskoefficienten for den givene monitor som angivet på oplysningssiden
Note on AG33: Beregnet ud fra følgende udtryk: Lamb=Rd*E Hvor E er omgivelseslys i lux Rd er Reflektionskoefficienten for den givene monitor som angivet på oplysningssiden
Note on AD47: Skal være ≥ 1,5*Lamb
Note on AD48: Bemærk følgende anbefaling: For Mammografi anbefales 450 cd/m2 For øvrig diagnostik anbefales 400 cd/m2
Note on C54: Skal være ≥ 1,5*Lamb
Note on C55: Bemærk følgende anbefaling: For Mammografi anbefales 450 cd/m2 For konventionel røntgen anbefales 400 cd/m2 For øvrig diagnostik anbefales 250 cd/m2
Note on AG80: Henter værdi fra 5.1
Note on AG81: Beregnet ud fra følgende udtryk: Lamb=Rd*E Hvor E er omgivelseslys i lux Rd er Reflektionskoefficienten for den givene monitor som angivet på oplysningssiden
Note on F85: Henter værdi fra 5.1
Note on F86: Beregnet ud fra følgende udtryk: Lamb=Rd*E Hvor E er omgivelseslys i lux Rd er Reflektionskoefficienten for den givene monitor som angivet på oplysningssiden
Note on AD95: Skal være ≥ 1,5*Lamb
Note on AD96: Bemærk følgende anbefaling: For Mammografi anbefales 450 cd/m2 For øvrig diagnostik anbefales 400 cd/m2
Note on C107: Skal være ≥ 1,5*Lamb
Note on C108: Bemærk følgende genrelle anbefaling: For Mammografi anbefales 450 cd/m2 For konventionel røntgen anbefales 400 cd/m2 For øvrig diagnostik anbefales 250 cd/m2

## 5.5 Homogenitet
Logo |  |  | RegionXXXX
Enhed
Sygehus |  |  |  |  | Afdeling: |  | Placering:
Udført af:
[5 empty] | Udført d.: | 0
Homogenitet
Testbillede: TG18-UNL80
Venstre monitor |  |  |  | Evt. bemærkning:
Øverst venstre
Øverst højre
Centrum
Nederst venstre
Nederst højre
Evaluering: | #DIV/0! | #DIV/0!
Tolerance | 15%
Højre monitor |  |  |  | Evt. bemærkning:
Øverst venstre
Øverst højre
Centrum
Nederst venstre
Nederst højre
Evaluering: | #DIV/0! | #DIV/0!
Tolerance | 15%
Evaluering:

Evaluering:
(𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝐿min)/𝐿𝑚𝑖𝑛 100%

## 5.6 Artefakter
Logo |  | RegionXXXX
Enhed
Sygehus |  |  | Afdeling: |  | Placering:
Udført af:
|  |  | Udført d.: | 0
Artefakter
OK
Ikke OK!
Venstre: | [5 empty] | Ikke testet
Pixelfejl | Vælg vurdering | Brug testbillede TG18-UN10 og TG18-UN80
Lysende pixels
Mørke pixels
Andre pixelfejl
Øvrige artefakter
Evt. bemærkning:
Højre:
Pixelfejl | Vælg vurdering | Brug testbillede TG18-UN10 og TG18-UN80
Lysende pixels
Mørke pixels
Andre pixelfejl
Øvrige artefakter
Evt. bemærkning:

## 5.7 Visuel test
Logo |  | RegionXXXX
Enhed
Sygehus |  |  |  |  | Afdeling: |  | Placering:
Udført af:
[5 empty] | Udført d.: | 0
TG 18-QC
Kontroller følgende:
| Venstre: | [6 empty] | Vælg vurdering
At testbilledet generelt fremstår OK uden uregelmæssigheder eller artefakter
At alle kanter og linjer er synlige
At testbilledet er centreret i det aktive område på skærmen
At gråtoneramper fremstår kontinuerlige og uden konturkanter (orange prikker)
At linjeparmønstrene i centrum og i hjørnerne af testbilledet er synlige (blå prikker)
At 5 % og 95 % firkanterne er synlige og om det er muligt at se en lille firkant indeni den store firkant (gule prikker)
At alle 16 luminansfelter er mulige at adskille, samt om man kan se de små firkanter i hjørnerne af luminansfelterne (røde prikker)
At det er muligt at skelne lavkontrastteksten ”Quality Control” fra baggrunden i alle tre felter (grønne prikker)
Evt. bemærkning:
| Højre: | [6 empty] | Vælg vurdering
At testbilledet generelt fremstår OK uden uregelmæssigheder eller artefakter
At alle kanter og linjer er synlige
At testbilledet er centreret i det aktive område på skærmen
At gråtoneramper fremstår kontinuerlige og uden konturkanter (orange prikker)
At linjeparmønstrene i centrum og i hjørnerne af testbilledet er synlige (blå prikker)
At 5 % og 95 % firkanterne er synlige og om det er muligt at se en lille firkant indeni den store firkant (gule prikker)
At alle 16 luminansfelter er mulige at adskille, samt om man kan se de små firkanter i hjørnerne af luminansfelterne (røde prikker)
At det er muligt at skelne lavkontrastteksten ”Quality Control” fra baggrunden i alle tre felter (grønne prikker)
Evt. bemærkning:

## Samlet rapport (TG18)
[6 empty] | Logo |  |  | RegionXXXX
0
Enhed
Diagnostiske monitorer
Dato: | 0 |  | Måleudstyr |  |  | Refleksionskoefficient:
Kontrolleret af: |  |  | Fabrikat
Telefon: |  |  | Model
Email: |  |  | Serienummer
Sygehus:
Afdeling:
Placering:
Arbejdsstation:
Gruppe | 0
Venstre monitor: |  |  | Resultat | Målt: | Tol: |  |  | Evt. bemærkning
Entydigt ID-nummer: |  |  | 5.1 Belysningsstyrke, Lamb (lx) | 0 | 50 | Anbefalet | 5.1
Fabrikat |  |  | 5.2 Kontrastforhold Lmin/Lamb | #N/A | ≥ 1,5 |  | 5.2-5.4
Model |  |  | 5.2 Kontrastforhold L'maks/L'min |  | ≥ 250
Serie nr. |  |  | 5.3 Dicom GSDF kompatibilitet |  | ≤ 15 %
Opløsning (Mp) |  |  | 5.5 Homogenitet |  | ≤ 15 % |  | 5.5
Indstillet kal. lystæthed: |  |  | 5.6 Artefakter | Ikke Testet | = OK |  | 5.6
Bitdybde monitor: |  |  | 5.7 Visuel test | Ikke Testet | = OK |  | 5.7
Bitdybde grafikkort:
Indbygget LUT:
Interface:
Højre monitor: |  |  | Resultat | Målt: | Tol:
Entydigt ID-nummer: |  |  | 5.1 Belysningsstyrke, Lamb (lx) | 0 | 50 | Anbefalet | 5.1
Fabrikat |  |  | 5.2 Kontrastforhold Lmin/Lamb | #N/A | ≥ 1,5 |  | 5.2-5.4
Model |  |  | 5.2 Kontrastforhold L'maks/L'min |  | ≥ 250
Serie nr. |  |  | 5.3 Dicom GSDF kompatibilitet |  | ≤ 15 %
Opløsning (Mp) |  |  | 5.5 Homogenitet |  | ≤ 15 % |  | 5.5
Indstillet kal. lystæthed: |  |  | 5.6 Artefakter | Ikke Testet | = OK |  | 5.6
Bitdybde monitor: |  |  | 5.7 Visuel test | Ikke Testet | = OK |  | 5.7
Bitdybde grafikkort:
Indbygget LUT: |  |  | Begge monitorer: | Målt | Tol
Interface: |  |  | 5.4 Forskel på Lmaks (center) |  | ≤ 10 %

## Samlet rapport (SMPTE)
[6 empty] | Logo |  |  | RegionXXXX
0
Enhed
Diagnostiske monitorer
Dato: | 0 |  | Måleudstyr |  |  | Refleksionskoefficient:
Kontrolleret af: |  |  | Fabrikat
Telefon: |  |  | Model
Email: |  |  | Serienummer
Sygehus:
Afdeling:
Placering:
Arbejdsstation:
Gruppe
Venstre monitor: |  |  | Resultat | Målt: | Tol: |  |  | Evt. bemærkning
Entydigt ID-nummer: |  |  | Belysningsstyrke, Lamb (lx) | 0 | 50 | Anbefalet | 5.1
Fabrikat |  |  | Kontrastforhold Lmin/Lamb | #N/A | ≥ 1,5 |  | 5.2-5.4
Model |  |  | Kontrastforhold L'maks/L'min |  | ≥ 250
Serie nr. |  |  | Dicom GSDF kompatibilitet |  | ≤ 15 %
Opløsning (Mp) |  |  | Homogenitet |  | ≤ 15 % |  | 5.5
Indstillet kal. lystæthed: |  |  | Pixelfejl | Ikke Testet | = OK |  | 5.6
Bitdybde monitor: |  |  | Visuel test | Ikke Testet | = OK |  | 5.7
Bitdybde grafikkort:
Indbygget LUT:
Interface:
Højre monitor: |  |  | Resultat | Målt: | Tol:
Entydigt ID-nummer: |  |  | Belysningsstyrke, Lamb (lx) | 0 | 50 |  | 5.1
Fabrikat |  |  | Kontrastforhold Lmin/Lamb | #N/A | ≥ 1,5 |  | 5.2-5.4
Model |  |  | Kontrastforhold L'maks/L'min |  | ≥ 250
Serie nr. |  |  | Dicom GSDF-kompatibilitet |  | ≤ 15 %
Opløsning (Mp) |  |  | Homogenitet |  | ≤ 15 % |  | 5.5
Indstillet kalibreret lystæthed: |  |  | Artefakter | Ikke Testet | = OK |  | 5.6
Bitdybde monitor: |  |  | Visuel test | Ikke Testet | = OK |  | 5.7
Bitdybde grafikkort:
Indbygget LUT: |  |  | Begge monitorer: | Målt | Tol
Interface: |  |  | Forskel på Lmaks (center) |  | ≤ 10 %

## Beregning af Kontrastforhold
Kontrastforholdsberegner
Tolerancer fra 5.2.5 |  |  |  | Rd | Refleksionskoefficient
| Rd | 0.007 |  | Lmin | Luminans. Værdien for sort uden bidrag fra omgivelseslys
| Lmin [cd/m2] | 0.5 |  | Lmaks | Luminans. Værdien for hvid uden bidrag fra omgivelseslys
| Lmaks [cd/m2] | 250 |  | E | Belysningsstyrke. Indfaldenst lys på monitoren
|  |  |  | Lamb | Omgivelseslysets refleksion på en slukket skærm
|  |  |  | L' | Med omgivelseslys
E [lx] | Lamb [cd/m2] = Rd x E | 1,5 x Lamb [cd/m2] Lmin ≥ 1,5 x Lamb | Kontrastforhold L’maks/L’min ≥ 250
1 | 0.007 | 0.0105 | 493.1105
2 | 0.014 | 0.021 | 486.4086
3 | 0.021 | 0.0315 | 479.8868
4 | 0.028 | 0.042 | 473.5379
5 | 0.035 | 0.0525 | 467.3551
6 | 0.042 | 0.063 | 461.3321
7 | 0.049 | 0.0735 | 455.4627
8 | 0.056 | 0.084 | 449.741
9 | 0.063 | 0.0945 | 444.1616
10 | 0.07 | 0.105 | 438.7193
11 | 0.077 | 0.1155 | 433.409
12 | 0.084 | 0.126 | 428.226
13 | 0.091 | 0.1365 | 423.1658
14 | 0.098 | 0.147 | 418.2241
15 | 0.105 | 0.1575 | 413.3967
16 | 0.112 | 0.168 | 408.6797
17 | 0.119 | 0.1785 | 404.0695
18 | 0.126 | 0.189 | 399.5623
19 | 0.133 | 0.1995 | 395.1548
20 | 0.14 | 0.21 | 390.8437
21 | 0.147 | 0.2205 | 386.626
22 | 0.154 | 0.231 | 382.4985
23 | 0.161 | 0.2415 | 378.4584
24 | 0.168 | 0.252 | 374.503
25 | 0.175 | 0.2625 | 370.6296
26 | 0.182 | 0.273 | 366.8358
27 | 0.189 | 0.2835 | 363.119
28 | 0.196 | 0.294 | 359.477
29 | 0.203 | 0.3045 | 355.9075
30 | 0.21 | 0.315 | 352.4085
31 | 0.217 | 0.3255 | 348.9777
32 | 0.224 | 0.336 | 345.6133
33 | 0.231 | 0.3465 | 342.3133
34 | 0.238 | 0.357 | 339.0759
35 | 0.245 | 0.3675 | 335.8993
36 | 0.252 | 0.378 | 332.7819
37 | 0.259 | 0.3885 | 329.722
38 | 0.266 | 0.399 | 326.718
39 | 0.273 | 0.4095 | 323.7684
40 | 0.28 | 0.42 | 320.8718
41 | 0.287 | 0.4305 | 318.0267
42 | 0.294 | 0.441 | 315.2317
43 | 0.301 | 0.4515 | 312.4856
44 | 0.308 | 0.462 | 309.7871
45 | 0.315 | 0.4725 | 307.135
46 | 0.322 | 0.483 | 304.528
47 | 0.329 | 0.4935 | 301.965
48 | 0.336 | 0.504 | 299.445
49 | 0.343 | 0.5145 | 296.9668
50 | 0.35 | 0.525 | 294.5294
51 | 0.357 | 0.5355 | 292.1319
52 | 0.364 | 0.546 | 289.7731
53 | 0.371 | 0.5565 | 287.4524
54 | 0.378 | 0.567 | 285.1686
55 | 0.385 | 0.5775 | 282.9209
56 | 0.392 | 0.588 | 280.7085
57 | 0.399 | 0.5985 | 278.5306
58 | 0.406 | 0.609 | 276.3863
59 | 0.413 | 0.6195 | 274.2749
60 | 0.42 | 0.63 | 272.1957
61 | 0.427 | 0.6405 | 270.1478
62 | 0.434 | 0.651 | 268.1306
63 | 0.441 | 0.6615 | 266.1435
64 | 0.448 | 0.672 | 264.1857
65 | 0.455 | 0.6825 | 262.2565
66 | 0.462 | 0.693 | 260.3555
67 | 0.469 | 0.7035 | 258.4819
68 | 0.476 | 0.714 | 256.6352
69 | 0.483 | 0.7245 | 254.8149
70 | 0.49 | 0.735 | 253.0202
71 | 0.497 | 0.7455 | 251.2508
72 | 0.504 | 0.756 | 249.506
73 | 0.511 | 0.7665 | 247.7854
74 | 0.518 | 0.777 | 246.0884
75 | 0.525 | 0.7875 | 244.4146
76 | 0.532 | 0.798 | 242.7636
77 | 0.539 | 0.8085 | 241.1347
78 | 0.546 | 0.819 | 239.5277
79 | 0.553 | 0.8295 | 237.9421
80 | 0.56 | 0.84 | 236.3774
81 | 0.567 | 0.8505 | 234.8332
82 | 0.574 | 0.861 | 233.3091
83 | 0.581 | 0.8715 | 231.8048
84 | 0.588 | 0.882 | 230.3199
85 | 0.595 | 0.8925 | 228.8539
86 | 0.602 | 0.903 | 227.4065
87 | 0.609 | 0.9135 | 225.9775
88 | 0.616 | 0.924 | 224.5663
89 | 0.623 | 0.9345 | 223.1728
90 | 0.63 | 0.945 | 221.7965
91 | 0.637 | 0.9555 | 220.4371
92 | 0.644 | 0.966 | 219.0944
93 | 0.651 | 0.9765 | 217.768
94 | 0.658 | 0.987 | 216.4577
95 | 0.665 | 0.9975 | 215.1631
96 | 0.672 | 1.008 | 213.884
97 | 0.679 | 1.0185 | 212.62
98 | 0.686 | 1.029 | 211.371
99 | 0.693 | 1.0395 | 210.1366
100 | 0.7 | 1.05 | 208.9167

## Link til prøvebilleder
Link til prøvebilleder:
http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18#_DOWNLOAD_THE_TG18