## Introduktion
Referencedoser for røntgenundersøgelser
Dette dokument benyttes i forbindelse med indsamling og indsendelse af patientdoser på voksne ved røntgenoptagelser af columna lumbalis og bækken hos kiropraktorer.
Når der oprettes et nyt dokument eller dokumenter åbnes, skal makroer aktiveres for at bevare funktionaliteten.
Målingerne foretages på 20 patienter af alle størrelser. Hvis en patient har indopereret fremmedlegemer i kroppen f.eks. metalproteser, kan dosis øges når automatikken benyttes, og undersøgelsen skal ikke medtages. Det samme gælder, hvis der skal tages flere billeder end normalt for klinikkens procedure.
Målingerne udføres ved hjælp af et arealdosimeter (KAP-meter tidligere kaldet DAP-meter), der enten kan være indbygget i udstyret eller sættes på midlertidigt. Et eksternt KAP-meter består af et målekammer, der placeres på skinnerne foran lysviserblænden, og evt. en ekstern aflæsningsenhed. Husk at nulstille KAP-meteret før hver måling på en patient.
Arealdosis måles i enheden Gy·cm² og er produktet af indgangsdosis og den benyttede feltstørrelse i et givent punkt. Princippet er, at når målestedet flyttes væk fra fokus vil dosis aftage med kvadratet på afstanden, og felttørrelsen vil tiltage med kvadratet på afstanden. Produktet vil således forblive uændret. Den målte arealdosis er derfor, ved konstante eksponeringsparametre og feltstørrelse, uafhængig af, hvor i strålefeltet der måles.
Røntgenundersøgelsen foretages som normalt efter gældende procedure, og derefter aflæses arealdosis for undersøgelsen på KAP-meteret. Det er arealdosis for den samlede undersøgelse (flere forskellige optagelser, projektioner), der skal måles. Udover arealdosis skal patientens vægt og gerne højde noteres.
Ændring af vægtinterval og undersøgelsestyper
Information om hvordan patientdoser måles kan findes i vejledninger på SIS' hjemmeside. Ved denne indsamling er det ikke kun standardpatienten mellem 50-90 kg, som kan medtages og derfor sættes antallet til 20 patienter i stedet for 10 patienter. Ligeledes er der nu mulighed for at indberette bækken (pelvis) undersøgelser og kombinerede columne lumbalis og bækken undersøgelser. Dette er medtaget, da Sundhedsstyrelsen har modtaget flere forslag hertil fra kiropraktorerne.
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, Maj 2024.

## Col. lumbalis og bækken
Voksne - Røntgenundersøgelse af columna lumbalis og bækken/pelvis
Kliniknavn:
SST-id for den enkelte klinik (AFD-00xxxxxx) eller CVR-nr.:
Installationsdato
Undersøgelse
Supplerende filter (Cu, Al):
Rum:
Kildens SST-id (RTG-xxxxxxxx):
Gennemsnit for indtastet vægt [kg]: |  |  |  |  | 0
Gennemsnit for indtastede KAP-værdier [Gy·cm²]: |  |  |  |  | 0
Median af de indtastede KAP-værdier, [Gy·cm²]: |  |  |  |  | 0
Dansk referencedosis – NDRL: |  |  |  |  | Col. lumbalis 5,5 Gy·cm² Bækken 1,5 Gy·cm² Begge undersøgelser 7 Gy·cm²
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Antal optagelser | Spænding [kV] | KAP [Gy·cm²] | Gennemlysning [min] | Dato [dd-mm-yyyy] | Kommentarer
Kommentarer

## Col. lumbalis
Voksne - Røntgenundersøgelse af columna lumbalis
Kliniknavn:
SST-id for den enkelte klinik (AFD-00xxxxxx) eller CVR-nr.:
Installationsdato
Undersøgelse
Supplerende filter (Cu, Al):
Rum:
Kildens SST-id (RTG-xxxxxxxx):
Gennemsnit for indtastet vægt [kg]: |  |  |  |  | 0
Gennemsnit for indtastede KAP-værdier [Gy·cm²]: |  |  |  |  | 0
Median af de indtastede KAP-værdier, [Gy·cm²]: |  |  |  |  | 0
Dansk referencedosis – NDRL: |  |  |  |  | Col. lumbalis: 5,5 Gy·cm²
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Antal optagelser | Spænding [kV] | KAP [Gy·cm²] | Gennemlysning [min] | Dato [dd-mm-yyyy] | Kommentarer
Kommentarer

## Bækken
Voksne - Røntgenundersøgelse af bækken/pelvis
Kliniknavn:
SST-id for den enkelte klinik (AFD-00xxxxxx) eller CVR-nr.:
Installationsdato
Undersøgelse
Supplerende filter (Cu, Al):
Rum:
Kildens SST-id (RTG-xxxxxxxx):
Gennemsnit for indtastet vægt [kg]: |  |  |  |  | 0
Gennemsnit for indtastede KAP-værdier [Gy·cm²]: |  |  |  |  | 0
Median af de indtastede KAP-værdier, [Gy·cm²]: |  |  |  |  | 0
Dansk referencedosis – NDRL: |  |  |  |  | Bækken 1,5 Gy·cm²
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Antal optagelser | Spænding [kV] | KAP [Gy·cm²] | Gennemlysning [min] | Dato [dd-mm-yyyy] | Kommentarer
Kommentarer