## Indledning
Generel information om måleskemaet
Vejledningens tilhørende måleskema ’Registreringsark til modtage- og statuskontrol til mammografiapparater’, er tænkt som en skabelon
til brug for dokumentation af målte og beregnede data i forbindelse med udførelsen af modtage - og statuskontrol på apparatet.
Måleskemaet kan ligeledes benyttes til indberetning af AGD- og SDNR-værdier til SIS i fm. referencedosimetri for mammografi, idet
måling af ´patientdoser´ foretages på de samme PMMA-fantomer, som benyttes ved modtage- og statuskontrollen.
Måleskemaet kan således opfattes som et praktisk arbejdsredskab ved udførelsen af kontrollerne, men indeholder ikke al
baggrundsinformation om f.eks. kontrolpunkternes formål eller metode. Denne information skal søges i selve vejledningen.
Måleskemaet er `låst` for at forhindre utilsigtede ændringer under arbejdsprocessen, men der er Ikke noget password, så man har
selv mulighed for at tilpasse måleskemaet til eget brug (hvis nødvendigt).
Til hvert kapitel i vejledningen hører et faneblad i måleskemaet, hvor målte data og anden information kan indtastes i skemaet gule felter
for de enkelte delkontroller.
Alle indtastede data og målinger overfører automatisk til de tilhørende beregningsceller- og kolonner, og måleskemaet beregner
herefter automatisk selv resultaterne for de relevante parametre, som kontrollen indeholder.
I skemaet er der også plads til at notere eksponeringsparametre som f.eks. mAs-produkt og anode/filter-kombination, som ikke
nødvendigvis direkte indgår i beregningerne. Det er vigtigt at notere disse værdier, for at kunne reproducere målingerne og
sammenligne kommende kontroller.
Måledata og anden information skrives i måleskemaets gule felter (som ikke er låst). Nogle gule felter i måleskemaet
til f.eks. angivelse af kV, anode-filter kombination m.m. vil have en drop-down liste, som værdierne skal vælges fra.
Lister - måleværdier: | Celler til valg af f.eks. kV og anode-filter kombination er listeceller, så valg kan foretages fra drop-down liste
Lister - målemetoder: | Celler til valg af f.eks. metoder, ja/nej m.m. er listeceller, så valg kan foretages fra drop-down liste
Farvekodning af celler
Farvekode | Der kan skrives i cellen. Kun lyse gule celler er åbne for indtastning af tekst, måledata og data fra drop-down-liste
Farvekode | Resultatet af en måling eller udregning - eller at resultatet er inden for tolerancen - OK
Farvekode | Cellens værdi er hentet fra et andet måleskema eller fra andre celler i regnearket
Farvekode | Resultatet er uden for tolerancen - IKKE OK
Farvekode | Resultatet indikerer rådføring med MFE ift. f.eks. vurdering og feljmelding af apparatur - MFE
Administration af måleskema
Måleskema version | Ver. 1.0
Revisionshistorik
Dato for seneste revision | 15.11.2022
Kontakt | sis@sis.dk

## Oplysningsside
Generelle data til ark i måleskemaer:
Region: |  | Kontroltype: | Firma:
Hospital/sygehus/center: |  | Apparat/model: | Dato for kontrol:
Klinik/screening: |  | Serie-nr.: | Kontrol udført af:
Rum-nr.: |  | Tech-ID: | Rapport afsendt:
Generelle oplysninger: | Udfyld nedenstående felter - relevante data overføres automatisk til data-headeren i alle ark!
Region
Hospital/sygehus/center
Klinik/screening
Rum-nr.
Fabrikat
Leverandør
Apparat/model
Serie-nr.
Tech-ID
Medusa-nr.
Installationsdato
Dato for sidste kontrol
Firma
Kontroltype
Dato for kontrol
Rapport afsendt
Kontrol udført af
Telefon-nr.
Email
Software-version
Dato for seneste ændring af software
1. Måleudstyr
1. Dato for kalibrering
2. Måleudstyr
2. Dato for kalibrering

## Kontroloversigt
Region: |  | Kontroltype: |  | Firma:
Hospital/sygehus/center: |  | Apparat/model: |  | Dato for kontrol:
Klinik/screening: |  | Serie-nr.: |  | Kontrol udført af:
Rum-nr.: |  | Tech-ID: |  | Rapport afsendt:
Kontroloversigt
Kontrol | 2. Røntgengenerator og røntgenrør |  | Bemærkninger:
2.1 Højspænding (U)
2.2 Dosis-reproducérbarhed – valgfri
2.3 Linearitet af dosis-mAs-produkt
2.4 Dosis output - valgfri
2.5 Eksponeringstid
2.6 Halvværdilag (HVL)
2.7 Rasterfaktor
Kontrol | 3. Lysfelt, røntgenfelt, detektorfelt |  | Bemærkninger:
3.1 Geometrisk korrektionsfaktor
3.2 Kontrol af lysfelt/røntgenfelt
3.3. Kontrol af røntgenfelt og DR-detektor mod thoraxkant
Kontrol | 4. DR-detektor og billedkvalitet |  | Bemærkninger:
4.1 Detektor-respons-funktion
4.2 Støjvurdering
4.3.A Signal difference to noise ratio (SDNR)
4.3.B AEC-reproducerbarhed
4.4 DR-Detektorhomogenitet
4.5 Detektorfejl og artefakter
4.6 Spøgelsesbilleder
Kontrol | 5. Eksponeringsautomatik (AEC) |  | Bemærkninger:
5.1 Korrektion for vævsdensiteten
5.2 Middeldosis til kirtelvævet (AGD)
5.3 Kontrol af apparatets AGD- og ESD-værdi
5.4 Sikkerhedsafbryder
Kontrol | 6. Mekaniske kontroller og eftersyn |  | Bemærkninger:
6.1 Kompressionskraft
6.2 Korrekt angivelse af kompressionstykkelse
6.3 Eftersyn
DRL | 7. Referencedosimetri, DRL |  | Bemærkninger:
7. Indberetning af AGD- og SDNR-værdier for måling på PMMA
| Øvrige kontroller |  | Bemærkninger:

## 2. Røntgenrør m.m.
Region: | [5 empty] | Kontroltype: | [5 empty] | Firma:
Hospital/sygehus/center: | [5 empty] | Apparat/model: | [5 empty] | Dato for kontrol:
Klinik/screening: | [5 empty] | Serie-nr.: | [5 empty] | Kontrol udført af:
Rum-nr.: | [5 empty] | Tech-ID: | [5 empty] | Rapport afsendt:
2. Røntgengenerator og røntgenrør
2.1 Højspænding (U)
2.1 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik.
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | kV-meter, beskyttelsesplade til DR-detektor.
Metode: | Fjern evt. kompressionspladen.
Placér kV-meteret direkte oven på beskyttelsespladen på DR-detektoren ca. 3 - 6 cm fra thoraxkanten og midt
i strålefeltet
Eksponér med samme mAs-produkt for mindst 5 forskellige spændingsindstillinger
NB: Hvis kV måles inkl. kompressionsplade vælges "compression paddle" som kV-kompensation på kV-meteret.
Tolerance: | Absolut afvigelse ΔU ≤ 1,0 kV
2.1 Målinger
Anode/filter kombination
Q [mAs]
Måling | Upult | Umålt | ΔU | Res.
| [kV] | [kV] | [kV] | ≤ 1,0 kV
1
2
3
4
5
2.2 Dosis-reproducérbarhed – valgfri
2.2 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol (valgfri)
Udstyr: | Dosimeter, beskyttelsesplade til DR-detektor.
Metode: | Placér dosimeteret direkte oven på beskyttelsespladen på DR-detektoren ca. 3 - 6 cm fra thoraxkanten.
Kompressionspladen køres ned til let berøring med dosimeteret.
Tolerance: | Maksimal afvigelse fra middelværdien skal være ≤ 5 %
2.2 Målinger
Anode/filter-kombination
U [kV]
Q [mAs]
Måling | Dosis | Dosis | Rel. afv. | Res.
middel
| [mGy] | [mGy] | [%] | ≤ 5 %
1
2
3
2.3 Linearitet af dosis-mAs-produkt
2.3 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | Dosimeter, beskyttelsesplade til DR-detektor.
Metode: | Placér dosimeteret direkte oven på beskyttelsespladen på DR-detektoren, ca. 3 - 6 cm fra thoraxkanten og
midt i strålefeltet.
Kompressionspladen køres ned til let berøring med dosimeteret.
Tolerance: | Afvigelse ≤ 10 %
2.3 Målinger
Anode/filter-kombination
U [kV]
FDD, Fokus-detektor-afstand [mm]
Måling | Q | Dosis | X | Afv. | Res.
| [mAs] | [mGy] | [mGy/mAs] | [%] | ≤ 10 %
1
2
3
4
5
6
7
8
2.4 Dosis output - valgfri
2.4 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Valgfri
Udstyr: | Dosimeter, beskyttelsesplade til DR-detektor.
Metode: | Placér dosimeteret direkte oven på beskyttelsespladen på DR-detektoren, ca. 3 - 6 cm fra thoraxkanten og
midt i strålefeltet.
Kompressionspladen køres ned til let berøring med dosimeteret.
Eksponér med 50 mAs og 100 mAs for hver valgt kV
Tolerance: | Ingen
2.4 Målinger
1. Anode/filter-kombination | [5 empty] | 2. Anode/filter-kombination | [5 empty] | 3. Anode/filter-kombination
| Anode/filter-kombination | [5 empty] | Anode/filter-kombination | [5 empty] | Anode/filter-kombination
| FDD Fokus-detektor-afstand [mm] | [5 empty] | FDD Fokus-detektor-afstand [mm] | [5 empty] | FDD Fokus-detektor-afstand [mm]
Måling | U | Dosis | Dosis | Dosis | HVL | Måling | U | Dosis | Dosis | Dosis | HVL | Måling | U | Dosis | Dosis | Dosis | HVL
|  | 50 mAs | 100 mAs | output | aflæst |  |  | 50 mAs | 100mAs | output | aflæst |  |  | 50 mAs | 100 mAs | output | aflæst
|  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
| [kV] | [mGy] | [mGy] | [mGy/mAs] | [mm Al] |  | [kV] | [mGy] | [mGy] | [mGy/mAs] | [mm Al] |  | [kV] | [mGy] | [mGy] | [mGy/mAs] | [mm Al]
1 | 24 |  |  |  |  | 1 | 24 |  |  |  |  | 1 | 24
2 | 25 |  |  |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | 2 | 25
3 | 26 |  |  |  |  | 3 | 26 |  |  |  |  | 3 | 26
4 | 27 |  |  |  |  | 4 | 27 |  |  |  |  | 4 | 27
5 | 28 |  |  |  |  | 5 | 28 |  |  |  |  | 5 | 28
6 | 29 |  |  |  |  | 6 | 29 |  |  |  |  | 6 | 29
7 | 30 |  |  |  |  | 7 | 30 |  |  |  |  | 7 | 30
8 | 31 |  |  |  |  | 8 | 31 |  |  |  |  | 8 | 31
9 | 32 |  |  |  |  | 9 | 32 |  |  |  |  | 9 | 32
10 | 33 |  |  |  |  | 10 | 33 |  |  |  |  | 10 | 33
11 | 34 |  |  |  |  | 11 | 34 |  |  |  |  | 11 | 34
12 | 35 |  |  |  |  | 12 | 35 |  |  |  |  | 12 | 35
2.5 Eksponeringstid
2.5 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | kV-meter til måling af eksponeringstid, 45 mm PMMA, inkl. kompressionsplade
Metode: | Eksponeringstiden skal være inkl. præ-puls og blanking, såfremt præ-pulsen bidrager til billeddata.
Placér multimeteret så det ikke påvirker AEC-automatikken.
Tolerance: | Samlet eksponeringstid ≤ 2,0 s (bør være ≤ 1,5 s)
2.5 Målinger
Anode/filter-kombination
U [kV]
Måling | Målt | Res. | Res.
| tid | ≤ 1,5 s | ≤ 2,0 s
[s]
1
2
3
Mean | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.6 Halvværdilag (HVL)
2.6 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Modtagekontrol
Metode: | Metode 2.6 A: HVL værdier er automatisk noteret i nedenstående skema 2.6.A ud fra målingerne udført i 2.4 Dosis output
Metode 2.6.B: Benyt måleudstyr og målemetode som beskrevet i f.eks. EUREF Guidelines 2006, afsnit 2a.2.1.2.2 Half Value
Layer (HVL). Indtast målte data for HVL i nedenstående skema 2.6.B.
Benyt også skemaet hvis HVL bestemmes med kV-meter uden måling af dosisoutput i 2.4 Dosis Output.
Tolerance: | Se nedenstående skema for min-max HVL-intervaller for diverse kV og anode/filter-kombinationer
2.6 Målinger
|  | 2.6.A: Halvværdilag HVL |  |  | 2.6.B: Bestemmelse af HVL |  |  | Tolerancer for HVL
|  | Aflæste HVL-data fra måling |  |  | HVL værdier bestemt ved måling
|  | af HVL med kV-meter |  |  | med dosimeter og Al folier ( se f.eks
|  | fra 2.4 Dosis Output |  |  | EUREF for metode ) eller ved
måling med kV-meter
Anode/filter:
[8 empty] | min-max | min-max | min-max
Måling | U | HVL | HVL | HVL | HVL | HVL | HVL | HVL- | HVL- | HVL-
|  | aflæst | aflæst | aflæst | aflæst | aflæst | aflæst | interval | interval | interval
| [kV] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al] | [mm Al]
1 | 24
2 | 25
3 | 26
4 | 27
5 | 28
6 | 29
7 | 30
8 | 31
9 | 32
10 | 33
11 | 34
12 | 35
2.7 Rasterfaktor
2.7 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik
Frekvens: | Modtagekontrol
Udstyr: | Dosimeter, 45 mm PMMA
Metode: | Ved måling: Placér 45 mm PMMA på DR-detektoren.
Komprimér til apparatet angiver en tykkelse på 45 mm ± 2 mm og AEC–funktionen aktiveres.
Tolerance: | Typisk rasterfaktor, R ≤ 3
2.7 Målinger
Anode/filter
U [kV]
R, rasterfaktor fra datablad
Måling | Inkl. | Ekskl. | Raster | Res. | Afv. fra
| raster | raster | faktor |  | datablad
| [mAs] | [mAs] | R | R ≤ 3 | %
1
Generelle bemærkninger til: 2. Røntgengenerator og røntgenrør

## 3. Lys- og røntgenfelt
Region: |  |  |  |  | Kontroltype: |  |  |  |  | Firma:
Hospital/sygehus/center: |  |  |  |  | Apparat/model: |  |  |  |  | Dato for kontrol:
Klinik/screening: |  |  |  |  | Serie-nr.: |  |  |  |  | Kontrol udført af:
Rum-nr.: |  |  |  |  | Tech-ID: |  |  |  |  | Rapport afsendt:
3. Lysfelt, røntgenfelt, detektorfelt
3.1 Geometrisk korrektionsfaktor
3.1 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Modtagekontrol
Udstyr: | Røntgentæt materiale, f.eks. kobberplade med kendt kantlængde ca. 10 cm.
Metode: | Placer objektet med kantlængde dobjekt midt på DR-detektoren og foretag en eksponering
Tolerance: | Korrektionsfaktor mellem 0,95 og 1,05
3.1 Målinger
Anode/filter-kombination
U [kV]
Q [mAs]
Kantlængde af objekt, d [mm]
Måling | Monitor |  |  | Målt | Korrek- | Res.
|  |  |  | kantlængde | tions
|  |  |  | [mm] | faktor | 0,95-1,05
1 | Monitor, arbejdsstation
3.2 Kontrol af lysfelt/røntgenfelt
3.2 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | Røntgentæt lineal
Metode: | Se vejledning
NB: Kantforskellen beregnes uden fortegn
Tolerance: | Afvigelse: ± 5 mm for hver kant
3.2 Målinger
| Anode/filter: |  | Kompressionsplade |  |  |  | Kompressionsplade
U [kV]
Q [mAs]
Fokus [mm]
|  | Lysfelt / røntgenfelt |  |  |  | Lysfelt / røntgenfelt
Position | Detektor | Lys | Røntgen | Abs. | Res. | Lys | Røntgen | Abs. | Res.
|  | kant | kant | afv. |  | kant | kant | afv.
|  | [cm] | [cm] | [cm] | ≤ 5 mm | [cm] | [cm] | [cm] | ≤ 5 mm
1 | Venstre kant
2 | Højre kant
3 | Thorax nær
4 | Thorax fjern
3.3. Kontrol af røntgenfelt og DR-detektor mod thoraxkant
3.3 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | Røntgentæt lineal, røntgenfølsom lineal
Metode: | Placér den røntgenfølsomme lineal og den røntgentætte lineal vinkelret på DR-detektorens thoraxkant ved siden af hinanden,
så linealernes nulpunkter flugter med kabinettets thoraxkant (se figur)
Kontroller på den røntgenfølsomme lineal, at røntgenfeltet ikke overskrider linealens nulpunkt og dermed
DR-detektorens yderkant mod thorax.
Aflæs på røntgenbilledet af den røntgentætte lineal afstanden dthoraxkant mellem røntgenfeltets thoraxnære kant
og linealens nulpunkt.
Tolerance: | Røntgenfeltet må ikke overskride DR-detektorens thoraxnære kant. Afstanden dthoraxkant ≤ 5 mm
3.3 Målinger
Anode/filter:
U [kV]
Q [mAs]
| Fokus [mm] |  |  |  | Røntgentæt |  | Røntgenfølsom
| Kompressionsplade |  |  |  | lineal |  | lineal
Måling |  |  |  |  | Målt | Res. | Strålefelt | Res.
[5 empty] | afstand |  | > DR
[5 empty] | l [mm] | ≤ 5 mm | ja/nej
1 | Røntgenfelt / detektor mod thorax kant
2 | Røntgenfelt uden for detektor ved thorax kant | [5 empty] | ja | IKKE OK
Generelle bemærkninger til: 3. Lys-/røntgenfelt og røntgen-/detektorfelt
Røntgenfelt
Kabinet: DR-detektor
Lysfelt
Røntgentæt lineal
DR-detektor
dthoraxkant ≤ 5 mm
DR-detektor
Kabinet: DR-detektor
Røntgenfelt
Røntgenfølsom lineal
Røntgentæt lineal

## 4. DR-detektor
Region: | [5 empty] | Kontroltype: | [5 empty] | Firma:
Hospital/sygehus/center: | [5 empty] | Apparat/model: | [5 empty] | Dato for kontrol:
Klinik/screening: | [5 empty] | Serie-nr.: | [5 empty] | Kontrol udført af:
Rum-nr.: | [5 empty] | Tech-ID: | [5 empty] | Rapport afsendt:
4. DR-detektor og billedkvalitet
4.1 Detektor-respons-funktion & 4.2 Støjvurdering
4.1 + 4.2 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik. |  | NB: Billeddata optages som rådata.
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | Dosimeter, 45 mm PMMA
Metode: | Metode A: Bestemmelse af indgangsdosis, ESD, ved brug af dosis output, X, målt ved 2.4 Dosis Output
Kør kompressionspladen ned til let berøring med PMMA-pladen og aflæs kompressionstykkelsen.
Eksponér med manuel teknik, og benyt samme kV og anode/filter kombination som automatikken
ville vælge for kompressionstykkelsen 45 mm.
Eksponér 6 gange med forskellige mAs-produkt-værdier i intervallet 10 – 250 mAs.
Benyt samme kompressionskraft og - tykkelse ved alle eksponeringer.
Placér et ROI (ca. 10 cm2) centralt i billedet ca. 3 - 6 cm fra den thoraxkanten
Notér middelpixelværdien, MPV, og standard afvigelsen, SD, for hvert ROI.
Metode B: Måling af indgangsdosis, ESD, direkte med dosimeter
Indgangsdosis, ESD, til 45 mm PMMA måles direkte med dosimeter ved hver eksponering.
Placeringen af dosimetret må ikke påvirke bestemmelsen af MPV-værdierne i de valgte ROI.
Fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.
Tolerance: | Variation af responsfunktionens linearitet α: maks. afv. 10 %
Variation af responsfunktionens støjtal SD2: Determinations koefficient R2 ≥ 0,95
4.1 + 4.2 Målinger
4.1 + 4.2 Metode A: Bestemmelse af indgangsdosis, ESD, ved brug af dosis output, X, målt ved 2.4 Dosis Output
| Anode/filter |  |  |  | Fra MPV-tendenslinie: |  |  |  | Fra SD2-tendenslinie:
| U [kV] |  |  |  |  | MPV-hældning, A |  |  |  | SD2-hældning, A
| Kompressionstykkelse [mm] |  |  |  |  | MPV-skæring, B |  |  |  | SD2-skæring, B
| FDD ( fra 2.4) [mm] |  |  |  |  | MPV-det.-koefficient R2 |  |  |  | SD2-det.-koefficient, R2
Dosis output X (fra 2.4) [mGy/mAs]
Måling | Q | MPV | SD | Dosis | α | α | α | Resultat | SD2 | R2 | Resultat
|  |  |  | ESD |  | rel. Afv. | maks
| [mAs] |  |  | [mGy] |  | [%] | [%] | ≤ 10 % |  |  | R2 ≥ 0,95
1
2
3
4
5
6
NB: Alle 6 målefelter skal udfyldes for at udregningen af A, B og R2 bliver korrekt
4.1 + 4.2 Metode B: Måling af indgangsdosis, ESD, direkte med dosimeter
| Anode/filter |  |  |  | Fra MPV-tendenslinie: |  |  |  | Fra SD2-tendenslinie:
| U [kV] |  |  |  |  | MPV-hældning, A |  |  |  | SD2-hældning, A
| Kompressionstykkelse [mm] |  |  |  |  | MPV-skæring, B |  |  |  | SD2-skæring, B
| FDD [mm] |  |  |  |  | MPV-det.-koefficient R2 |  |  |  | SD2-det.-koefficient, R2
Måling | Q | Dosis | MPV | SD | MPV | MPV | MPV | Res. | SD2 | R2 | Res.
|  | ESD |  |  | α | rel. Afv. | maks
| [mAs] | [mGy] |  |  |  | [%] | [%] | ≤ 10 % |  |  | R2 ≥ 0,95
1
2
3
4
5
6
NB: Alle 6 målefelter skal udfyldes for at Excel-udregningen af A, B og R2 bliver korrekt.
4.3 Signal difference to noise ratio (SDNR) og AEC-reproducerbarhed
4.3 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik |  | NB: Billeddata optages som rådata.
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | PMMA-plader, så der kan sammensættes til tykkelser på 20, 30, 40, 45, 50 og 60 mm, div. spacere,
aluminiumsfolie (ca. 10 mm x 10 mm, tykkelse 0,2 mm).
Metode: | A: Anbring 20 mm PMMA direkte ovenpå DR-detektoren.
Placér aluminiumsfoliet på 0,2 mm centralt direkte på DR detektoren eller oven på PMMA-blokken på 20 mm -
ca. 6 cm fra thorax-kanten.
Benyt spacere indtil den rette brystækvivalente tykkelse opnås under kompression med kompressionspladen.
Eksponér med AEC-automatik.
Gentag for PMMA-tykkelser på 30, 40, 45, 50 og 60 mm.
Ved alle målinger er aluminiumsfoliet placeret i samme højde over DR-detektoren (se vejledning)
B: Til måling af AEC-reproducerbarhed udføres 45 mm-eksponeringen 3 gange .
Tolerance: | ΔSDNR relativt til 45 mm PMMA - se måleskema. AEC-reproducerbarhed: maks. afv. ≤ 5 %
4.3 Målinger
4.3 A. Måling af SDNR
Al folietykkelse [mm]
Al foliets højde over DR detektoren [mm]
Måling | Bryst | PMMA | U | Q | Anode/ | MPV | MPV | SD | SDNR | ΔSDNR45 mm | Res. | ΔSDNR
| ækvi. |  |  |  | filter | Al | PMMA | PMMA |  |  |  | %
| [mm] | [mm] | [kV] | [mAs] | [5 empty] | [%] |  | Tol.
1 | 21 | 20 | [9 empty] | ≥ 0
2 | 32 | 30 | [9 empty] | ≥ 0
3 | 45 | 40 | [9 empty] | ≥ 0
4 | 53 | 45 | [9 empty] | 0
5 | 60 | 50 | [9 empty] | ≥ - 15
6 | 75 | 60 | [9 empty] | ≥ - 30
4.3 B. Måling af AEC-reproducerbarhed
Måling | Bryst | PMMA | U | Q | Anode/ | MPV | MPV | SD | SDNR | ΔSDNR | Maks. | Res.
| ækvi. |  |  |  | filter | Al | PMMA | PMMA |  | middel | afv.
| [mm] | [mm] | [kV] | [mAs] | [6 empty] | ≤ 5 %
1 | 53 | 45
2 | 53 | 45
3 | 53 | 45
4.4 DR-detektorhomogenitet & 4.5 Detektorfejl og artefakter
4.4 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik |  | NB: Billeddata optages som rådata.
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | 45 mm PMMA eller alternativt modelspecifik kalibreringsklods.
Metode: | Fjern raster - hvis muligt inden eksponering
Indtegn lokale ROI og globalt ROI som anvist i vejledningen
Tolerance: | Lokal homogenitet: Variation ≤ 5 %. Global homogenitet: Variation ≤ 10 %.
4.4 Måling af detektorhomogenitet
Anode/filter
U [kV]
Måling | Pos. | ROI | MPV | Lokal | Lokal | Res. | Global | Global | Res.
[5 empty] | maks. |  |  | maks.
|  |  |  | afv. | afv. |  | afv. | afv.
|  |  |  | [%] | [%] | ≤ 5 % | [%] | [%] | ≤ 10 %
1 | 1. Rk | ROI 1
2 |  | ROI 2
3 |  | ROI 3
4 | 2. Rk | ROI 4
5 |  | ROI 5
6 |  | ROI 6
7 | 3. Rk | ROI 7
8 |  | ROI 8
9 |  | ROI 9
10 | Global | ROI 10
4.5 Detektorfejl + artefakter
Kontrol af billedkvalitet:
|  | ja/nej | Bemærkninger:
Detektor-fejl: |  | ja
IKKE OK
Artefakter: |  | ja
IKKE OK
Tolerance: Der tillades ingen ikke-korrigérbare detektorfejl og ingen klinisk forstyrrende artefakter på billedet
4.6 Spøgelsesbilleder
4.6 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel teknik |  | NB: Billeddata optages som rådata.
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | 45 mm PMMA. Aluminiumsfolie: tykkelse ca. 0,1 mm, areal ca. 100 mm x 100 mm.
Metode: | Placér 45 mm PMMA på detektoren, således at det kun dækker den ene halvdel af detektoren (nederst halvdel)
Eksponér med samme spænding, anode/filter-kombination og ca. mAs-produkt-værdi, som
AEC-automatikken valgte under kontrollen 4.3.B AEC-reproducerbarhed.
Placér nu de 45 mm PMMA, så de dækker hele detektorpladen
Aluminiumsfoliet placeres centralt oven i kompressionspladen ca. 6 cm fra thoraxkanten
NB: Den næste eksponering skal foretages indenfor et minut med samme eksponeringsparametre som
ved første eksponering
Indtegn ROI som anvist på figur og aflæs MPV-værdier
Tolerance: | Ghost image factor, GIF ≤ 0,3
4.6 Målinger
Anode/filter
U [kV]
Q [mAs]
Måling | ROI | MPV | Ghost | Res.
faktor,
|  |  | GIF | ≤ 0,3
1 | ROI 1
2 | ROI 2
3 | ROI 3
Generelle bemærkninger til: 4. DR-detektor og billedkvalitet
R-CC-format
Rk. 1
Rk. 2
Rk. 3
Thoraxkant
ROIAl
ROIbg
Thoraxkant
0,2 mm Al
Set ovenfra
Set forfra
PMMA-plader
Spacere
0,2 mm Al-folie
Mammografiapparat
Detektorplade
Kompressionsplade
PMMA-plader
Spacere
0,2 mm Al-folie folie
Mammografiapparat
Detektorplade
Kompressionsplade
Set fra siden
2
3
1
Området som var dækket med PMMA ved 1. eksponering
Området som ikke var dækket med PMMA ved 1. eksponering
0.1 mm Al folie
Thoraxkant

## 5. Automatik (AEC)
Region: | [5 empty] | Kontroltype: | [5 empty] | Firma:
Hospital/sygehus/center: | [5 empty] | Apparat/model: | [5 empty] | Dato for kontrol:
Klinik/screening: | [5 empty] | Serie-nr.: | [5 empty] | Kontrol udført af:
Rum-nr.: | [5 empty] | Tech-ID: | [5 empty] | Rapport afsendt:
5. Eksponeringsautomatik (AEC)
5.1 Korrektion for vævsdensiteten
5.1 Testparametre | [12 empty] | Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik |  | NB: Billeddata optages som rådata.
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | 30 mm PMMA, 5 - 10 små PMMA-plader à ca. 40 mm x 40 mm i tykkelse 2 mm, 10 mm spacere
Metode: | Anbring 30 mm PMMA på DR-detektoren. Anvend spacere til at opnå en komprimeringstykkelse på ca. 40 mm.
Foretag en eksponering med AEC-automatik.
Placér den første 2 mm PMMA-plade oven i kompressionspladen tæt på thoraxkanten og inden for DR-detektorens
aktive AEC-område. Eksponér med AEC-automatik.
Gentag proceduren, i tykkelsen T, indtil man samlet set har øget tykkelsen af 2 mm PMMA-pladerne med ca. 20 mm.
Tolerance: | Relativ afvigelse ift. middelværdi af SNR ≤ 20 %
5.1 Målinger
Anode/filter
U [kV]
PMMA tykkelse uden 2 mm plader [mm]
Kompressionstykkelse (inkl. spacere) [mm]
Angiv målemetode 4.2 A eller 4.2 B
Detektor off-set fra 4.1 + 4.2 Detektor-respons-funktion, metode A eller B
Måling | PMMA | PMMA | MPV | SD | Q | SNR | SNR | SNR | Maks. | Res.
| ΔT | T |  |  |  |  | middel | afv. | afv.
| [mm] | [mm] |  |  | [mAs] |  |  | [%] | [%] | ≤ 20 %
1 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.2 Middeldosis til kirtelvævet (AGD)
5.2 Testparametre | [12 empty] | Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | PMMA-plader med samlet tykkelse på 20, 30, 40, 45, 50, 60 og 70 mm.
Diverse spacere, så korrekt ækvivalent brysttykkelse opnås under kompression.
Metode B. Dosimeter
Metode: | Metode 5.2 A : Bestemmelse af AGD ud fra målt dosis-output, X, fra målinger udført i 2.4 Dosis output
Placér den ønskede PMMA-tykkelse på DR-detektoren
Benyt spacere indtil den rette brystækvivalente tykkelse opnås under kompression
Eksponér med AEC og notér : U, Q, anode/filter, ESDdisplay og AGDdisplay på konsollen, samt kompressionstykkelse
Gentag proceduren for de øvrige PMMA-tykkelser.
Metode 5.2 B : Bestemmelse af AGD ud fra direkte måling af ESD med dosimeter
Anbring den ønskede PMMA-tykkelse på DR-detektoren, men forskyd evt. den øverste 10 mm PMMA-blok lidt til siden,
så dosimeteret kan placeres mellem PMMA-blokken og kompressionspladen
Samme måleprocedure som under metode A.
Eksponér med AEC og notér : U, Q, ESDmålt , anode/filter, ESDdisplay og AGDdisplay på konsollen, samt HVL og kompressionstykkelse
Gentag proceduren for de øvrige PMMA-tykkelser.
Tolerance: | Se måleskema.
5.2 Målinger
5.2 A. Metode ved brug af tidligere målt dosis-output, X, fra kontrolpunkt 2.4 Dosis output, til beregning af indgangsdosis ESD (uden backscatter) og AGD:
FDD [mm] ( fra 2.4 )
Måling | PMMA | Bryst | Komp.- | U | Q | Anode/ | ESD | AGD | Dosis | ESD | HVL | g | c | s | AGD | AGD | AGD | Res.
|  | ækv. | tykkelse |  |  | filter | display | display | output | ESD: beregnet; AGD: beregnet; AGD: anbefalet; AGD: maks.
|  |  | T |  |  |  | aflæst | aflæst | X | ESD: ESD; AGD: ≤; AGD: ≤
| [mm] | [mm] | [mm] | [kV] | [mAs] |  | [mGy] | [mGy] | [mGy/mAs] | [mGy] | [mm Al] |  |  |  | [mGy] | [mGy] | [mGy]
1 | 20 | 21 | [7 empty] | AGD: 0.8; AGD: 1.2
2 | 30 | 32 | [7 empty] | AGD: 1; AGD: 1.5
3 | 40 | 45 | [7 empty] | AGD: 1.6; AGD: 2
4 | 45 | 53 | [7 empty] | AGD: 2; AGD: 2.5
5 | 50 | 60 | [7 empty] | AGD: 2.4; AGD: 3
6 | 60 | 75 | [7 empty] | AGD: 3.6; AGD: 4.5
7 | 70 | 90 | [7 empty] | AGD: 5.1; AGD: 6.5
5.2 B. Metode ved brug af direkte målt indgangsdosis ESD (uden backscatter) med dosimeter:
FDD [mm]
Måling | PMMA | Bryst | Komp.- | U | Q | Anode/ | ESD | ESD | AGD | HVL | g | c | s | AGD | AGD | AGD | Res.
|  | ækv. | tykkelse |  |  | filter | dosis | display | display |  |  |  |  | beregnet | anbefalet | maks.
|  |  | T |  |  |  | ESD: målt; ESD: aflæst; AGD: aflæst; AGD: ≤; AGD: ≤
| [mm] | [mm] | [mm] | [kV] | [mAs] |  | [mGy] | [mGy] | [mGy] | [mm Al] |  |  |  | [mGy] | [mGy] | [mGy]
1 | 20 | 21 |  |  |  |  | AGD: 0.8; AGD: 1.2
2 | 30 | 32 |  |  |  |  | AGD: 1; AGD: 1.5
3 | 40 | 45 |  |  |  |  | AGD: 1.6; AGD: 2
4 | 45 | 53 |  |  |  |  | AGD: 2; AGD: 2.5
5 | 50 | 60 |  |  |  |  | AGD: 2.4; AGD: 3
6 | 60 | 75 |  |  |  |  | AGD: 3.6; AGD: 4.5
7 | 70 | 90 |  |  |  |  | AGD: 5.1; AGD: 6.5
5.3 Kontrol af apparatets AGD- og ESD-værdi
5.3 Testparametre | [6 empty] | s: Bemærkninger
Test mode: | AEC-automatik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | PMMA-plader med samlet tykkelse på 20, 30, 40, 45, 50, 60 og 70 mm. Diverse spacere, så korrekt ækvivalent
brysttykkelse opnås under kompression. Evt. dosimeter
Metode: | Alle måledata fra 5.2 Middeldosis til kirtelvæv ( AGD) overføres automatisk til nedenstående måleskema 5.3 Målinger
Tolerance: | Relative afvigelser: AGD-afv. ≤ 20 %, ESD-Afv. ≤ 20 %
5.3 Målinger
5.2 A | Målemetode 5.2 A eller 5.2 B
Måling | Bryst | PMMA | Komp.- | AGD | AGD | AGD | ESD: Res.; ESD: ESD; AGD: ESD; HVL: ESD; g: Res.
| ækv. |  | tykkelse, | beregnet | display | Rel. afv. | ESD: beregnet; AGD: display; HVL: Rel. afv.
|  |  | T |  | aflæst |  | AGD: aflæst
| [mm] | [mm] | [mm] | [mGy] | [mGy] | [%] | ESD: ≤ 20 %; ESD: [mGy]; AGD: [mGy]; HVL: [%]; g: ≤ 20 %
1 | 21 | 20 | bar: ESD to AGD
2 | 32 | 30 | bar: ESD to AGD
3 | 45 | 40 | bar: ESD to AGD
4 | 53 | 45 | bar: ESD to AGD
5 | 60 | 50 | bar: ESD to AGD
6 | 75 | 60 | bar: ESD to AGD
7 | 90 | 70 | bar: ESD to AGD
5.4 Sikkerhedsafbryder
5.4 Testparametre | [6 empty] | s: Bemærkninger
Test mode: | AEC-Automatik
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | 2 mm stålplade (skal dække hele detektorpladen). Evt. ekstra 5 cm PMMA plade.
Metode: | Eksponér og registrér om eksponeringen afbrydes, og om en evt. fejlmeddelelse vises.
Tolerance: | Eksponeringen skal afbrydes i henhold til producentens specifikationer til sikkerhedsafbryderen
5.4 Målinger
Kontrol af sikkerhedsafbryder |  |  | ja/nej | Bemærkninger
Eksponering afbrydes korrekt: |  |  | nej
IKKE OK
Fejlmeddelelse: |  |  | ja
Generelle bemærkninger til: 5. Automatik (AEC)
PMMA-plader
Spacere
Stak af 2 mm PMMA plader
Mammografiapparat
Detektorplade
Kompressionsplade
Set forfra
PMMA-plader
Spacere
Mammografiapparat
Detektorplade
Kompressionsplade
Set fra siden
Stak af 2 mm PMMA-plader

## 6. Mekanisk kontrol
Region: | [5 empty] | Kontroltype: |  |  |  | Firma:
Hospital/sygehus/center: | [5 empty] | Apparat/model: |  |  |  | Dato for kontrol:
Klinik/screening: | [5 empty] | Serie-nr.: |  |  |  | Kontrol udført af:
Rum-nr.: | [5 empty] | Tech-ID: |  |  |  | Rapport afsendt:
6. Mekaniske kontroller og eftersyn
6.1 Kompressionskraft
6.1 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Ingen eksponering
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | Elektrisk/mekanisk vægt, stålplade, hårdt elastisk objekt (evt. hård skumgummi eller lign.), evt. PMMA-plader
Metode: | Anbring vægten på stålpladen på DR-detektoren. Placér det elastiske objekt midt på vægten.
Manuel kompression:
Kør kompressionspladen manuelt ned mod vægt og objekt, således at trykket på vægten gradvist øges
Notér sammenhørende værdier mellem vægtens angivelse og apparatets angivelse af kompressionskraften
ved ca. 70 N, 100 N, 150 N og ved maksimal kompressionskraft, Fman
Observér om apparatet kan opretholde maksimal kompressionskraft i ca. 1 minut
Motoriseret kompression ved brug af fodpedal:
Kør kompressionspladen ned mod vægt og objekt, således at trykket på vægten gradvist øges
Notér sammenhørende værdier mellem vægtens angivelse og apparatets angivelse af kompressionskraften
ved maksimal kompressionskraft, Fmot
Observér om apparatet kan opretholde maksimal kompressionskraft i ca. 1 minut
Tolerance: | Afvigelse ± 20 N, Motoriseret : 130 N ≤ Fmot ≤ 200 N, Manuel : 200 N ≤ Fman ≤ 300 N, Varighed: ca. 1 min.
6.1 Målinger
Måling | Angivet | Vægt | Vægt | Afv. | Res. |  | Måling |  |  |  | Angivet | Res. | Varighed
| komp. F | aflæst | komp. F | ΔF | [6 empty] | maks. F |  | > 1 min.
| [N] | [kg] | [N] | [N] | ± 20 N | [5 empty] | [N] |  | ja/nej
1 | [6 empty] | 5 | Maks. manuel komp.-kraft [200 N - 300 N] |  |  |  |  | nej
2 | [6 empty] | 6 | Maks. motoriseret komp.-kraft [130 N - 200 N] |  |  |  |  | nej
3
6.2 Korrekt angivelse af kompressionstykkelse
6.2 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Ingen eksponering
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | PMMA-blokke på ca. 20, 40, 60 mm tykkelse, og med en maksimal størrelse på ca. 15 cm x 15 cm
Metode: | Kompressionskraft ca. 70 N
Absolut afvigelse mellem PMMA-tykkelse og aflæst kompressionstykkelse på apparat i mm
Tolerance: | ΔT ≤ 3 mm
6.2 Målinger
Kompressionskraft [N]
Måling | PMMA- | Komp.- | Komp.- | Res.
| tykkelse | tykkelse | tykkelse
| samlet | aflæst
| TPMMA | TB | afv.
| [mm] | [mm] | [mm] | ≤ 3 mm
1
2
3
6.3 Eftersyn
6.3 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Manuel og visuel kontrol
Frekvens: | Modtagekontrol + årlig statuskontrol
Udstyr: | Ingen
Metode: | Vælg 'OK'/'IKKE OK'/'Fejlmeld' m.m. i resultatkolonne og angiv om røntgengenerator og
udstyr er i fuld funktionsdygtig stand
Tolerance: | Ingen defekter, mangler eller fejl på apparatur, eller på mekaniske og elektriske dele.
6.3 Målinger
Måling | Kontroller | [6 empty] | Resultat | Kommentarer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Resultat | Røntgengenerator og udstyr er i fuld funktionsdygtig stand: OK/IKKE OK | [6 empty] | IKKE OK
Generelle bemærkninger til: 6. Mekaniske kontroller og eftersyn

## 7. Referencedosimetri
Region: | [5 empty] | Kontroltype: | [5 empty] | Firma:
Hospital/sygehus/center: | [5 empty] | Apparat/model: | [5 empty] | Dato for kontrol:
Klinik/screening: | [5 empty] | Serie-nr.: | [5 empty] | Kontrol udført af:
Rum-nr.: | [5 empty] | Tech-ID: | [5 empty] | Rapport afsendt:
7. Referencedosimetri, DRL
7. Indberetning af AGD- og SDNR-værdier for måling på PMMA
Dette faneblad kopieres og indsendes til SIS: referencedoser@sis.dk
7 Testparametre | [11 empty] | Bemærkninger
Test mode: | Alle data vedr. AGD-værdier er automatisk hentet fra måleproceduren: 5.2. Middeldosis til kirtelvævet, AGD
Test mode: | Alle data vedr. SDNR-værdier er automatisk hentet fra måleproceduren: 4.3. AEC-reproducerbarhed
og signal difference to noise ratio (SDNR)
Se vejledning for udførelsen af hver måleprocedure.
Send til SIS: | Kopier hele fanebladet til en ny excel-fil og indsæt uden formatering. Formatering, formler og diagrammer
går evt. tabt, men alle målte og beregnede data overføres som tal og tekst.
7.1 Målinger
7 Måling af AGD | [10 empty] | Data hentet fra 5.2 |  | 7.1 Måling af SDNR |  |  |  | Data hentet fra 4.3 A
5.2 A | Metode (vælg 5.2 A eller 5.2 B - se faneblad 5)
Måling | PMMA | Bryst | U | Q | Anode/ | HVL | AGD | AGD | AGD | AGD | Res. |  | Q | SDNR | ΔSDNR45 mm | Res. | ΔSDNR
|  | ækv. |  |  | filter |  | display | beregnet | anbefalet | maks | [6 empty] | Tol.
[7 empty] | aflæst |  | ≤
| [mm] | [mm] | [kV] | [mAs] |  | [mm Al] | [mGy] | [mGy] | [mGy] | [mGy] |  |  | [mAs] |  | [%] |  | [%]
1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 1.2 | [6 empty] | ≥ 0
2 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1.5 | [6 empty] | ≥ 0
3 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 2 | [6 empty] | ≥ 0
4 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 2.5 | [6 empty] | 0
5 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.4 | 3 | [6 empty] | ≥ - 15
6 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.6 | 4.5 | [6 empty] | ≥ - 30
7 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.1 | 6.5
Vurdering og generelle bemærkninger til: 7. Referencedosimetri, DRL

## Data (hidden)
Erik Andersen / 22.06.2019 / 23.09.2019/01.03.2022/12.11.2022
g - faktor
|  |  | g-faktorer for forskellige brysttykkelser og HVL-værdier | [11 empty] | Fit til 3. grads polynomium | [5 empty] | g - faktor AGD Metode 5.2 A |  |  | g - faktor AGD Metode 5.2 B
PMMA | Ækv. | Glandu- | g-faktorer [mGy/mGy] | [11 empty] | PMMA | [5 empty] | PMMA |  |  | PMMA
tykkelse | Brysttyk. | larity | HVL [mm Al] | [11 empty] | Tykkelse | [5 empty] | Tykkelse |  | HVL | Tykkelse |  | HVL
[mm] | [mm] | % | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |  | [mm] | a | b | c | d |  | [mm] | g | mm Al | [mm] | g | mm Al
20 | 21 | 97 | 0.378 | 0.421 | 0.46 | 0.496 | 0.529 | 0.559 | 0.585 | 0.609 | 0.631 | 0.65 | 0.669 |  | 20 | 0.3279 | -1.1033 | 1.4771 | 0.0251 |  | 20 | #VALUE! |  | 20 | 0.0251 | 0
30 | 32 | 67 | 0.261 | 0.294 | 0.326 | 0.357 | 0.388 | 0.419 | 0.448 | 0.473 | 0.495 | 0.516 | 0.536 |  | 30 | -0.4786 | 0.4634 | 0.5026 | 0.0814 |  | 30 | #VALUE! |  | 30 | 0.0814 | 0
40 | 45 | 41 | 0.183 | 0.208 | 0.232 | 0.258 | 0.285 | 0.311 | 0.339 | 0.366 | 0.387 | 0.406 | 0.425 |  | 40 | -0.8982 | 1.3492 | -0.1314 | 0.126 |  | 40 | #VALUE! |  | 40 | 0.126 | 0
45 | 53 | 29 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.22 | 0.245 | 0.272 | 0.295 | 0.317 | 0.336 | 0.354 | 0.372 |  | 45 | -0.8065 | 1.2166 | -0.1248 | 0.105 |  | 45 | #VALUE! |  | 45 | 0.105 | 0
50 | 60 | 20 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261 | 0.282 | 0.3 | 0.317 | 0.333 |  | 50 | -0.9044 | 1.4434 | -0.317 | 0.1255 |  | 50 | #VALUE! |  | 50 | 0.1255 | 0
60 | 75 | 9 | 0.106 | 0.121 | 0.136 | 0.152 | 0.166 | 0.189 | 0.21 | 0.228 | 0.243 | 0.257 | 0.272 |  | 60 | -0.8609 | 1.4228 | -0.4017 | 0.1228 |  | 60 | #VALUE! |  | 60 | 0.1228 | 0
70 | 90 | 4 | 0.086 | 0.098 | 0.111 | 0.123 | 0.136 | 0.154 | 0.172 | 0.188 | 0.202 | 0.214 | 0.227 |  | 70 | -0.7257 | 1.2329 | -0.3729 | 0.1076 |  | 70 | #VALUE! |  | 70 | 0.1076 | 0
80 | 103 | 3 | 0.074 | 0.085 | 0.096 | 0.106 | 0.117 | 0.133 | 0.149 | 0.163 | 0.176 | 0.187 | 0.199 |  | 80 | -0.5921 | 1.0315 | -0.313 | 0.0923 |  | 80 | 0.0923 | 0 | 80 | 0.0923 | 0
c - faktor
|  |  | c-faktorer for forskellige brysttykkelser og HVL-værdier | [11 empty] | Fit til 3. grads polynomium | [5 empty] | c - faktor AGD Metode 5.2 A |  |  | c - faktor AGD Metode 5.2 B
PMMA | Ækv. | Glandu- | c-faktorer [mGy/mGy] | [11 empty] | PMMA | [5 empty] | PMMA |  |  | PMMA
tykkelse | Brysttyk. | larity | HVL [mm Al] | [11 empty] | Tykkelse | [5 empty] | tykkelse |  | HVL | tykkelse |  | HVL
[mm] | [mm] | % | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |  | [mm] | a | b | c | d |  | [mm] | c | mmAl | [mm] | c | mmAl
20 | 21 | 97 | 0.889 | 0.895 | 0.903 | 0.908 | 0.912 | 0.917 | 0.921 | 0.924 | 0.928 | 0.933 | 0.937 |  | 20 | 0.2611 | -0.4923 | 0.3854 | 0.8103 |  | 20 | #VALUE! |  | 20 | 0.8103 | 0
30 | 32 | 67 | 0.94 | 0.943 | 0.945 | 0.946 | 0.949 | 0.952 | 0.953 | 0.956 | 0.959 | 0.961 | 0.964 |  | 30 | 0.028 | -0.0322 | 0.0557 | 0.9257 |  | 30 | #VALUE! |  | 30 | 0.9257 | 0
40 | 45 | 41 | 1.043 | 1.041 | 1.04 | 1.039 | 1.037 | 1.035 | 1.034 | 1.032 | 1.03 | 1.028 | 1.026 |  | 40 | -0.014 | 0.0063 | -0.0271 | 1.0507 |  | 40 | #VALUE! |  | 40 | 1.0507 | 0
45 | 53 | 29 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.099 | 1.096 | 1.091 | 1.088 | 1.082 | 1.078 | 1.073 | 1.068 |  | 45 | -0.0109 | -0.0329 | -0.0348 | 1.1222 |  | 45 | #VALUE! |  | 45 | 1.1222 | 0
50 | 60 | 20 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 | 1.124 | 1.117 | 1.111 | 1.103 |  | 50 | -0.0777 | 0.0476 | -0.0992 | 1.1912 |  | 50 | #VALUE! |  | 50 | 1.1912 | 0
60 | 75 | 9 | 1.254 | 1.245 | 1.235 | 1.231 | 1.225 | 1.217 | 1.207 | 1.196 | 1.186 | 1.175 | 1.164 |  | 60 | -0.2253 | 0.2548 | -0.2412 | 1.3083 |  | 60 | #VALUE! |  | 60 | 1.3083 | 0
70 | 90 | 4 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 | 1.236 | 1.225 | 1.213 | 1.2 |  | 70 | -0.0793 | -0.0226 | -0.0962 | 1.3314 |  | 70 | #VALUE! |  | 70 | 1.3314 | 0
80 | 103 | 3 | 1.307 | 1.299 | 1.292 | 1.287 | 1.283 | 1.273 | 1.262 | 1.249 | 1.238 | 1.226 | 1.213 |  | 80 | -0.0404 | -0.1343 | 0.0005 | 1.3183 |  | 80 | 1.3183 | 0 | 80 | 1.3183 | 0
Datavalidering - lister
Spektrum | s-faktor |  | kV |  | Metoder og valg |  |  |  |  | AGD Kontrol |  | 5.2 A | 5.2 B
W-Rh | 1.042 |  | 24 |  | 5.2 A | ja | Modtagekontrol |  |  | 1 | 20
Mo-Mo | 1 |  | 25 |  | 5.2 B | nej | Statuskontrol |  |  | 2 | 30
Mo-Rh | 1.017 |  | 26 | [6 empty] | 3 | 40
Rh-Rh | 1.061 |  | 27 |  | 4.2 A |  |  |  |  | 4 | 45
W-Ag | 1.042 |  | 28 |  | 4.2 B |  |  |  |  | 5 | 50
|  |  | 29 | [6 empty] | 6 | 60
|  |  | 30 |  | OK | OK |  |  |  | 7 | 70
|  |  | 31 |  | IKKE OK | IKKE OK
|  |  | 32 |  | OBS | MANGLER
|  |  | 33 |  | N/A | RÅDFØR MED MFE
|  |  | 34 |  | Fejlmeld | Fejlmeld
35
INDEKS - tabeller
Output mGy/mAs |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Aflæst HVL |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HVL bør ligge inden for nedenstående intervaller [mm]
kV |  | 1 | 2 | 3 |  |  | kV |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | C | 0.3 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.25
24 | 1 | [5 empty] | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | W-Rh | Mo-Mo | W-Ag | Mo-Rh | Rh-Rh | W-Al
25 | 2 | [5 empty] | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | kV | min-max | min-max | min-max | min-max | min-max | min-max
26 | 3 | [5 empty] | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 0,27 - 0,54 | 0,27 - 0,36 | 0,27 - 0,56 | 0,27 - 0,43 | 0,27 - 0,46 | 0,27 - 0,49
27 | 4 | [5 empty] | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0,28 - 0,55 | 0,28 - 0,37 | 0,28 - 0,57 | 0,28 - 0,44 | 0,28 - 0,47 | 0,28 - 0,50
28 | 5 | [5 empty] | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 0,29 - 0,56 | 0,29 - 0,38 | 0,29 - 0,58 | 0,29 - 0,45 | 0,29 - 0,48 | 0,29 - 0,51
29 | 6 | [5 empty] | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | 0,30 - 0,57 | 0,30 - 0,39 | 0,30 - 0,59 | 0,30 - 0,46 | 0,30 - 0,49 | 0,30 - 0,52
30 | 7 | [5 empty] | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28 | 0,31 - 0,58 | 0,31 - 0,40 | 0,31 - 0,60 | 0,31 - 0,47 | 0,31 - 0,50 | 0,31 - 0,53
31 | 8 | [5 empty] | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | 0,32 - 0,59 | 0,32 - 0,41 | 0,32 - 0,61 | 0,32 - 0,48 | 0,32 - 0,51 | 0,32 - 0,54
32 | 9 | [5 empty] | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0,33 - 0,60 | 0,33 - 0,42 | 0,33 - 0,62 | 0,33 - 0,49 | 0,33 - 0,52 | 0,33 - 0,55
33 | 10 | [5 empty] | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31 | 0,34 - 0,61 | 0,34 - 0,43 | 0,34 - 0,63 | 0,34 - 0,50 | 0,34 - 0,53 | 0,34 - 0,56
34 | 11 | [5 empty] | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 0,35 - 0,62 | 0,35 - 0,44 | 0,35 - 0,64 | 0,35 - 0,51 | 0,35 - 0,54 | 0,35 - 0,57
35 | 12 | [5 empty] | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 0,36 - 0,63 | 0,36 - 0,45 | 0,36 - 0,65 | 0,36 - 0,52 | 0,36 - 0,55 | 0,36 - 0,58
[15 empty] | 34 | 0,37 - 0,64 | 0,37 - 0,46 | 0,37 - 0,66 | 0,37 - 0,53 | 0,37 - 0,56 | 0,37 - 0,59
[15 empty] | 35 | 0,38 - 0,65 | 0,38 - 0,47 | 0,38 - 0,67 | 0,38 - 0,54 | 0,38 - 0,57 | 0,38 - 0,60
Diverse
[13 empty] | HVL | HVL | HVL | HVL | HVL | HVL
[13 empty] | interval | interval | interval | interval | interval | interval
| Tolerance: | C |  | 0.3 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.25 |  |  |  | mmAl | mmAl | mmAl | mmAl | mmAl | mmAl
| Måling | kV |  | W-Rh | Mo-Mo | Mo-Rh | Rh-Rh | W-Ag | W-Al |  |  |  | min-max | min-max | min-max | min-max | min-max | min-max
|  |  | Min | Max | Max | Max | Max | Max | Max |  |  |  | W-Rh | Mo-Mo | W-Ag | Mo-Rh | Rh-Rh | W-Al
|  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | kV | Måling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 24 | 0.27 | 0.54 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.49 |  | 24 | 1 | 0,27 - 0,54 | 0,27 - 0,36 | 0,27 - 0,56 | 0,27 - 0,43 | 0,27 - 0,46 | 0,27 - 0,49
| 2 | 25 | 0.28 | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.5 |  | 25 | 2 | 0,28 - 0,55 | 0,28 - 0,37 | 0,28 - 0,57 | 0,28 - 0,44 | 0,28 - 0,47 | 0,28 - 0,50
| 3 | 26 | 0.29 | 0.56 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.58 | 0.51 |  | 26 | 3 | 0,29 - 0,56 | 0,29 - 0,38 | 0,29 - 0,58 | 0,29 - 0,45 | 0,29 - 0,48 | 0,29 - 0,51
| 4 | 27 | 0.3 | 0.57 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.52 |  | 27 | 4 | 0,30 - 0,57 | 0,30 - 0,39 | 0,30 - 0,59 | 0,30 - 0,46 | 0,30 - 0,49 | 0,30 - 0,52
| 5 | 28 | 0.31 | 0.58 | 0.4 | 0.47 | 0.5 | 0.6 | 0.53 |  | 28 | 5 | 0,31 - 0,58 | 0,31 - 0,40 | 0,31 - 0,60 | 0,31 - 0,47 | 0,31 - 0,50 | 0,31 - 0,53
| 6 | 29 | 0.32 | 0.59 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.61 | 0.54 |  | 29 | 6 | 0,32 - 0,59 | 0,32 - 0,41 | 0,32 - 0,61 | 0,32 - 0,48 | 0,32 - 0,51 | 0,32 - 0,54
| 7 | 30 | 0.33 | 0.6 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.62 | 0.55 |  | 30 | 7 | 0,33 - 0,60 | 0,33 - 0,42 | 0,33 - 0,62 | 0,33 - 0,49 | 0,33 - 0,52 | 0,33 - 0,55
| 8 | 31 | 0.34 | 0.61 | 0.43 | 0.5 | 0.53 | 0.63 | 0.56 |  | 31 | 8 | 0,34 - 0,61 | 0,34 - 0,43 | 0,34 - 0,63 | 0,34 - 0,50 | 0,34 - 0,53 | 0,34 - 0,56
| 9 | 32 | 0.35 | 0.62 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 0.57 |  | 32 | 9 | 0,35 - 0,62 | 0,35 - 0,44 | 0,35 - 0,64 | 0,35 - 0,51 | 0,35 - 0,54 | 0,35 - 0,57
| 10 | 33 | 0.36 | 0.63 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.58 |  | 33 | 10 | 0,36 - 0,63 | 0,36 - 0,45 | 0,36 - 0,65 | 0,36 - 0,52 | 0,36 - 0,55 | 0,36 - 0,58
| 11 | 34 | 0.37 | 0.64 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.59 |  | 34 | 11 | 0,37 - 0,64 | 0,37 - 0,46 | 0,37 - 0,66 | 0,37 - 0,53 | 0,37 - 0,56 | 0,37 - 0,59
| 12 | 35 | 0.38 | 0.65 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 0.6 |  | 35 | 12 | 0,38 - 0,65 | 0,38 - 0,47 | 0,38 - 0,67 | 0,38 - 0,54 | 0,38 - 0,57 | 0,38 - 0,60
Måleskema udarbejdet af:
Erik Andersen, Medicinsk-fysisk ekspert MPE
CIMT Medico, Billeddiagnostisk udstyr
HGH Herlev og Gentofte Hospital, Region H
Tlf: 51396812
E-mail: erik.andersen@regionh.dk